BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2024

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Jeudi 20 juin 2024

Durée de l’épreuve : 4 heures

Partie sciences de l’ingénieur : durée indicative de 3 h - Coefficient : 12

Partie sciences physiques : durée indicative de 1 h - Coefficient : 4

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce sujet comporte 20 pages numérotées de 1/20 à 20/20.

Le candidat traite les 2 parties en suivant les consignes contenues dans le sujet. Chacune des parties est traitée sur des copies séparées.

| Partie 1 - Sciences de l’ingénieur | 20 points |
| --- | --- |
| Partie 2 - Sciences Physiques | 20 points |

Partie 1 : les documents réponses DR1 à DR2 (pages 15 à 16) sont à rendre avec la copie.

Partie 1 - Sciences de l’ingénieur

Attelle de rééducation d’épaule

Constitution du sujet

- Sujet 	pages 3 à 14

- Documents réponses	pages 15 à 16

Les documents réponses DR1 à DR2 (pages 15 à 16) sont à rendre avec la copie.

Partie 1 - Sciences de l’ingénieur

Attelle de rééducation d’épaule

Mise en situation

L’appareil « Kinetec CenturaTM » est exploité par des professionnels de la kinésithérapie afin de permettre à des patients de bénéficier d’une rééducation rapide grâce à une thérapie intitulée « mobilisation passive continue ». L’attelle motorisée au niveau de l’épaule et du coude (figure 1), permet une récupération rapide d’une bonne amplitude des mouvements liés aux articulations sollicitées. Lors de ces mouvements, le patient ne fournit aucun effort ni pour les réaliser ni pour s’y opposer.

Le système de rééducation est modulable : il est constitué d’une chaise et de différents accessoires, et peut servir pour la rééducation de l’épaule gauche ou de l’épaule droite.

Les mouvements sont animés par deux blocs-moteurs M1 et M2 (figure 1) qui peuvent fonctionner seuls ou de façon synchronisée.

y

Bloc-moteur M1

x

z

Bloc-moteur M2

Figure 1 : appareil de mobilisation articulaire passive de l’épaule et sa représentation cinématique

À l’aide d’une télécommande (figure 2), le kinésithérapeute sélectionne un programme de rééducation avec des mouvements pré-programmés.

Figure 2 : télécommande avec port USB

Cette télécommande est équipée d’un port USB qui permet l’enregistrement de données sur une clé USB, facilitant le suivi des progrès de chaque patient.

Sous-partie 1

Aptitude à la mise en mouvement du bras du patient

L’objectif de cette sous-partie est de valider la motorisation au niveau de l’épaule dans le cas d’une personne à forte corpulence.

Dans le cadre de l’exercice de rééducation le plus usuel, l’avant-bras du patient se trouve à 90° par rapport à son bras. L’objectif est de vérifier le dimensionnement du moteur d’épaule M1 pour un mouvement de l’épaule avec un patient de forte corpulence.

On note S0 le bâti lié à la chaise et S1 le sous-ensemble mis en mouvement par le bloc-moteur M1 autour de l’axe O,z. La rotation de l’arbre de sortie de M1 se fait à vitesse faible et constante. Le moteur M2 étant à l’arrêt, il n’est pas étudié et donc non représenté.

La détermination du couple en sortie du bloc-moteur M1 (CMR1) se fait dans la position d’équilibre la plus défavorable comme représentée sur les figures 3 et 4.

y

Bloc-moteur M1

Bloc-moteur M1

y

CMR1

S1

O

S0

B

A

G

x

O

CMR1

B(av_bras→S)

x

S0

S1

P

A

z

A(bras→S)

Distances projetées sur x :

OA	= 400 mm

OB 	= 410 mm

OG 	= 435 mm

G

B

A(bras→S)

P

B(av_bras→S)

Figure 3 : modélisation des actions mécaniques extérieures

au sous-ensemble S1

Figure 4 : modélisation des actions mécaniques extérieures au sous-ensemble S1 dans le plan (O,x,y)

Hypothèses et données :

- le repère O,x,y,z lié à la chaise est fixe ;

- le poids de S1 est noté P ;

- la masse de S1 vaut m = 3,1 kg ;

- le centre de gravité de S1 est situé en G ;

- l’accélération de la pesanteur est arrondie à g = 10 ms-2 ;

- la résultante de l’action mécanique du bras du patient sur le bras articulé est notée Abras→S1, avec Abras→S1= 40 N ;

- la résultante de l’action mécanique de l’avant-bras du patient sur l’avant-bras articulé est notée Bav_bras→S1, avec Bav_bras→S1= 20 N ;

- CMR1 modélise le couple en sortie du bloc-moteur M1 noté CMR1 = CMR1.z.

| Question 1.1 | À l’aide de la figure 3, préciser le nom de la liaison, son axe et la nature du mouvement de S1 par rapport à S0. |
| --- | --- |

| Question 1.2 | À l’aide de la figure 4, en appliquant le théorème du moment statique au point O en projection sur z appliqué à S1, montrer que le couple CMR1 est égal à 37,7 Nm. |
| --- | --- |

y

x

z

Un protocole expérimental sur l’attelle a été effectué avec un cas de chargement équivalent à celui utilisé pour la modélisation. L’objectif est à présent de comparer les résultats de l’expérimentation à ceux obtenus par la modélisation.

Les résultats correspondent à un mouvement de rotation de l’axe O,z à vitesse lente, le bras partant du bas avec un angle α = 30° par rapport à la verticale, jusqu’à atteindre une position haute définie par α = 150° (figure 5).

Figure 5 : paramètres angulaires pour les relevés expérimentaux

Le protocole expérimental a permis d’établir la courbe du couple en sortie du bloc-moteur M1 en fonction de la position angulaire de l’ensemble S1 (figure 6).

Figure 6 : courbe expérimentale du couple en sortie du bloc-moteur M1 en fonction de α

| Question 1.3 | Relever le couple maximal CMR1_Exp et la position angulaire correspondante α CMR1_Max. |
| --- | --- |

| Question 1.4 | Calculer l’écart relatif en pourcentage entre le résultat expérimental CMR1_Exp et le résultat issu de la modélisation CMR1 (Question 1.2). Le modèle est considéré comme valide pour un écart inférieur à 5 %. Conclure quant à la validité du modèle et identifier l’origine possible des écarts. |
| --- | --- |

Pour vérifier si le moteur est capable d’assurer le mouvement, il faut déterminer les grandeurs d’effort et de flux en amont du réducteur.

L’équipement doit s’adapter à un patient de forte corpulence et quelle que soit la position de l’avant-bras. Le couple maximal retenu en sortie du réducteur du moteur M1 pour l’ensemble des exercices de rééducation est CMR1 = 44 Nm.

Les relevés expérimentaux ont été effectués pour une vitesse angulaire du bras articulé de 175°∙min-1. Les caractéristiques du moteur et du réducteur sont indiquées sur la figure 7.

Figure 7 : chaîne de puissance du bloc-moteur M1

| Question 1.5 | Calculer la vitesse angulaire en sortie du réducteur MR1 en rads-1. Montrer que la vitesse de rotation NM1 est égale à 2 916 trmin-1. |
| --- | --- |

| Question 1.6 | Montrer que le couple moteur CM1 est égal à 30,610-3 Nm. |
| --- | --- |

| Question 1.7 | Comparer les résultats obtenus (CM1 et NM1) aux caractéristiques nominales du moteur données sur la figure 7. Conclure quant à la pertinence du choix du moteur. |
| --- | --- |

Sous-partie 2

Correction de vitesse angulaire

L’objectif de cette sous-partie est de valider la solution retenue par le constructeur pour effectuer les exercices à la vitesse spécifiée, dans le cas d’un patient avec une forte corpulence.

Figure 8 : paramètres angulaires du mouvement étudié

Un patient effectue un exercice de flexion extension bras tendu avec une consigne de vitesse angulaire de 175°min-1.

L’action de son bras induit sur l’attelle un couple résistant variable, dont la valeur maximale est de 42 Nm.

Le mouvement a une amplitude de 140° (figure 8), la position initiale étant de 20° par rapport à la verticale, le bras baissé.

Afin d’étudier les possibilités permettant d’obtenir la vitesse souhaitée, des modèles multi-physiques sont exploités.

Une modélisation du fonctionnement en boucle ouverte (figure 9) est réalisée afin d’analyser les performances susceptibles d’être obtenues.

o

x1'

Alimentation
et pont en H

Chargement de l’attelle
(saisie du couple résistant)

Partie mobile attelle

Mesures_Umot_lmot

Moteur M1

Réducteur

42

Partie mobile attelle

x

y1'

y

Visualisation
grandeurs mécaniques

dec_angle

Changement de repère
et conversion d’unités

Couple (N.m)

Angle (°)

Vitesse (°·min-1)

rads-1

Tension et courant moteur

Figure 9 : modèle multi-physique en boucle ouverte

Le bloc « Partie mobile attelle » renvoie une valeur d’angle nulle à l’instant initial (t = 0). Or cette position correspond à une position horizontale du bras. Pour l’exercice simulé, il faut par conséquent imposer un décalage angulaire dec_angle de -70° dans le modèle pour atteindre la position initiale de la simulation. Ce décalage angulaire correspond à la valeur indiquée en entrée du bloc « Changement de repère et conversion d’unité » du modèle multi-physique de la figure 9.

Le capteur de vitesse sur le modèle multi-physique possède une sortie de vitesse angulaire en rads-1. La visualisation de cette grandeur doit être effectuée en °min-1.

| Question 1.8 | Afin de paramétrer le modèle multi-physique de la figure 9, calculer la valeur de dec_angle en radians ainsi que le coefficient de conversion K permettant d’obtenir la vitesse angulaire dans l’unité souhaitée. |
| --- | --- |

Les résultats de la simulation figure 10 issus du modèle multiphysique donnent la variation de la position angulaire, du couple résistant et de la vitesse en fonction du temps, pour un mouvement simulé de 20° à 160°.

Figure 10 : résultats de la simulation pour une tension d’alimentation constante de 6,2 V

| Question 1.9 | Calculer en pourcentage, la chute de vitesse angulaire maximale par rapport à la consigne de vitesse de 175°min-1. Le constructeur annonce le respect de la vitesse avec une tolérance de ±5 %. Proposer une solution en cas de non-respect de l’exigence sur la vitesse angulaire. |
| --- | --- |

Le constructeur souhaite contrôler la vitesse. Il utilise pour cela une méthode dite de régulation avec compensation statique. Cette méthode permet d’augmenter la tension du moteur proportionnellement au courant consommé. En effet, lorsque le couple résistant appliqué sur l’arbre moteur augmente, le courant consommé augmente également et entraine une diminution de la vitesse.

La compensation de tension Ucompens est obtenue en mesurant la tension UR aux bornes d’une résistance de faible valeur insérée dans le circuit d’alimentation du moteur. Cette tension UR, proportionnelle au couple moteur, est amplifiée puis ajoutée à la tension de consigne UV.

| Question 1.10 DR1 | Sur le document réponse DR1, compléter le Bloc A en indiquant les signes permettant de modéliser la régulation de compensation statique. |
| --- | --- |

Tension (V)

La variation de tension est effectuée par une commande de type modulation de largeur d’impulsions (MLI) définie figure 11. Le modulateur est alimenté en 12 V.

Temps (s)

Rapport cyclique :

δ = THT

Figure 11 : commande de type MLI

Pour le chargement étudié, pour un angle de 90°, l’algorithme de correction renvoie une valeur moyenne de la tension corrigée nécessaire aux bornes du moteur Ucorr_mot = 6,9 V.

| Question 1.11 | Déterminer le rapport cyclique δ90 du signal MLI permettant d’obtenir la correction de la vitesse angulaire du bras d’épaule dans ces conditions. |
| --- | --- |

Les résultats de simulation issus du modèle avec régulation sont donnés sur la figure 12.

Figure 12 : résultats de simulation avec correction

| Question 1.12 | Calculer, en pourcentage, la chute de vitesse angulaire maximale par rapport à la vitesse à vide de 175°min-1. |
| --- | --- |

| Question 1.13 | Conclure sur le respect de l’exigence de la vitesse angulaire obtenue par régulation avec compensation statique. |
| --- | --- |

Sous-partie 3

Gestion et suivi des mouvements

L’objectif de cette sous-partie est de vérifier la capacité à assurer la gestion et le suivi des mouvements.

Figure 13 : mouvement de flexion/extension

Extension

Flexion

Cette sous-partie prend appui sur un exercice de « flexion/extension » (figure 13).

Un des principaux paramètres qui permet d’apprécier l’apport de la thérapie avec la mobilisation passive continue est la progression de l’amplitude angulaire des mouvements chez un patient au fil des séances.

Avant le démarrage d’un exercice, il convient donc de personnaliser pour chaque mouvement le seuil angulaire limite à l’aide de la télécommande (figure 2), en fonction du programme lié à la pathologie du patient, mais aussi des résultats obtenus lors des dernières séances, grâce aux enregistrements effectués sur une clé USB personnalisée.

Pour le mouvement de « flexion/extension », le réglage d’usine est de 30° pour la limite inférieure et de 100° pour la limite supérieure. À la première sélection d’un programme pour un patient, ces valeurs limites sont retenues par défaut. L’appareil étant à l’arrêt (affichage STOP sur l’écran de la télécommande), une action sur une touche spécifique permet de rentrer dans le mode d’ajustement de l’angle limite inférieur. Le changement de cet angle est effectué par des impulsions sur une touche + pour l’incrémentation ou par une touche - pour la décrémentation, par pas de 1°.

La figure 14 indique les valeurs limites des réglages possibles en fonction des différents exercices.

Figure 14 : valeurs possibles pour les limites inférieures et les limites supérieures

L’algorithme pour définir la valeur limite angulaire inférieure active est proposé sur le document réponse DR2.

| Question 1.14 | À l’aide de la figure 14, compléter la valeur de la constante « L_BASSE » (limite basse autorisée en flexion/extension) dans l’algorithme du document réponse DR2, ligne 8. |
| --- | --- |
| DR2 |  |

Les variables utilisées par la fonction « defLimiteAngInf() » sont définies dans le tableau de la figure 15.

| variables globales | limiteInfActive | variable de type entier, contenant la valeur de la limite inférieure en extension (valeur de 30 ° si pas de valeur enregistrée sur la clé USB) |
| --- | --- | --- |
|  | limiteSupActive | variable de type entier, contenant la valeur de la limite supérieure en flexion (valeur de 100 ° si pas de valeur enregistrée sur la clé USB) |
| variables locales | clav | variable de type entier, contenant la valeur courante de la dernière touche active du clavier de la télécommande, initialisée à zéro |
|  | limiteInf | variable de type entier, contenant la valeur de la limite inférieure en extension en cours de modification, initialisée par la valeur de la limite inférieure en extension lors de l’appel de la fonction |

Figure 15 : variables utilisées par la fonction « defLimiteAngInf() »

Une fonction « acqClavier() » permet la lecture des touches du clavier de la télécommande.

| Question 1.15 | Compléter la ligne 15 en précisant la fonction à appeler pour obtenir la valeur courante de la dernière touche du clavier dans la variable clav. |
| --- | --- |
| DR2 |  |

| Question 1.16 | Compléter l’algorithme, ligne 20, afin de décrémenter la variable « limiteInf » à chaque impulsion sur la touche -. |
| --- | --- |
| DR2 |  |

L’arbre de sortie du bloc-moteur M1 est lié mécaniquement à un capteur potentiométrique rotatif qui permet d’obtenir une image de la position angulaire. L’information en sortie du dispositif de mesure est une tension comprise entre 0 et 5 V pour un angle évoluant de 0 à 200° (figure 16). Cette information est numérisée par un convertisseur analogique-numérique 10 bits (CAN). La chaîne d’acquisition de la position angulaire est donnée sur la figure 17.

β (°)

200

0

U(V)

5

Figure 16 : loi entrée-sortie du capteur de position angulaire

Motoréducteur

Potentiomètre

Filtrage

et

adaptation

CAN du microcontrôleur

Traitement numérique

Capteur de position angulaire

e

Microcontrôleur

U (V)

0 – 5 V

β (°)

0 – 200°

N

0 – 1023

Figure 17 : chaîne d’acquisition de la position angulaire

| Question 1.17 | À partir de la grandeur physique d’entrée du CAN indiquée sur la figure 17, montrer que la valeur du pas de résolution analogique q (ou quantum) du convertisseur analogique-numérique est de 4,88∙10-3 V. Calculer les valeurs des tensions U20° et U180° à l’aide de la figure 16 puis les valeurs décimales N20°(10) et N180°(10) , représentant les valeurs en sortie du CAN pour les positions angulaires limites de l’exercice de flexion/extension programmé. |
| --- | --- |

Les informations numériques liées à l’exercice de rééducation sont centralisées au niveau d’une carte de traitement intégrée à la télécommande. À la fin de chaque exercice, les principales informations sont transférées sur une clé USB propre à chaque patient. Le fichier enregistré sur la clé USB est au format CSV (Comma Separated Values).

L’objectif est de s’assurer que l’enregistrement des données sur la clé USB est suffisamment rapide pour ne pas pouvoir être interrompu en fin d’exercice de rééducation par un retrait trop rapide de la clé. Pour cela, il convient d’estimer le volume des données stockées ainsi que le temps de transfert.

Hypothèses retenues pour une prescription moyenne :

- la ligne de description des champs est composée de 152 caractères, elle est enregistrée en une seule fois lors de la création du fichier de suivi ;

- chaque enregistrement est composé d’au maximum 64 caractères (séparateurs inclus) ;

- chaque caractère est codé sur 1 octet ;

- la rééducation est prescrite pour une durée d’un mois (30 jours), à raison de 4 exercices par jour.

| Question 1.18 | Calculer le nombre d’octets enregistrés sur la clé USB pour la durée prescrite. En déduire si la clé de 2 Go fournie par le constructeur présente une limite de capacité, même en cas de prescription plus longue que celle indiquée dans l’hypothèse. |
| --- | --- |

Le microcontrôleur de la télécommande communique avec la clé USB par une liaison série UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). La structure d’une trame d’une liaison série UART est donnée sur la figure 18.

| bits de données bit de parité bit de stop repos bit de start repos |  |  |  | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 18 : structure d’une trame d’une liaison série UART

Paramètres de la communication de la liaison série exploitée :

- 1 bit de start ;

- 8 bits de donnée ;

- 1 bit de parité avec une parité paire ;

- 1 bit de stop ;

- vitesse de transmission de 9 600 bits–1.

Hypothèse : la transmission se fait sans temps de latence entre chaque caractère, les temps de repos ne sont donc pas à prendre en compte dans la durée de la transmission.

| Question 1.19 | Montrer que le temps nécessaire au transfert de 64 octets correspondant à un enregistrement en fin d’exercice est de 73 ms. En déduire si ce temps est significatif par rapport au temps nécessaire pour retirer la clé USB. |
| --- | --- |

| Question 1.20 | Conclure sur la possibilité qu’offre l’attelle de rééducation à assurer le suivi d’un patient sur le long terme. |
| --- | --- |

Document réponse DR1            		« Régulation de la vitesse angulaire »

Visualisation

grandeurs mécaniques

Angle (°)

Couple (N∙m)

Vitesse (°∙min-1)

Question 1.10

Modèle multi-physique

avec compensation

Changement de repère

et conversion d’unité

Tension et courant moteur

UR

Amplification

Bloc A

UV

Chargement de l’attelle

(saisie du couple résistant)

Réducteur

Moteur M1

Ri_mes

Mesures_Umot_Imot

UV

Ucompens

Ucorr

Bloc A

Ucorr

Générateur MLI + Pont en H

Ucompens

Tension image de la consigne de vitesse angulaire

rad∙s-1

Partie mobile attelle

Document réponse DR2                      	« Fonction réglage limite inférieure »

Questions 1.14, 1.15 et 1.16

Les zones à compléter sont identifiées par des pointillés (......)

1 Fonction defLimiteAngInf()

2

3 //Définition des constantes

4	KDEC = 45		// code de la touche -

5	KINC = 43  	// code de la touche +

6	KOK = 6		// code de la touche OK

7	NUL = 0

8	L_BASSE = …………	// valeur limite basse autorisée en extension

9

10 //Définition des variables locales

11	clav = NUL

12	limiteInf = limiteInfActive

13

14 DEBUT

15	clav ← ……………………………………………………

16		Tant Que (clav = KDEC OU clav = KINC OU clav = KOK)

17			Faire

18				Si clav = KDEC

19					Alors

20						limiteInf ← ……………………………………

21						Si limiteInf < L_BASSE

22							Alors

23								limiteInf ← L_BASSE

24						Fin Si

25						Afficher la valeur de limiteInf

26						Attendre (500 ms)

27				Sinon Si clav = KINC

28					Alors

29						limiteInf = limiteInf + 1

30						Si limiteInf > limiteSupActive–5

31							Alors

32							    limiteInf ← limiteSupActive–5

33						Fin Si

34						Afficher la valeur de limiteInf

35						Attendre (500 ms)

36				Sinon Si clav = KOK

37					Alors

38						limiteInfActive ← limiteInf

39						Sortir

40				Fin Si

41				clav ← acqClavier()

42		Fin Tant Que

43 FIN Fonction

Partie 2 : Sciences physiques