SESSION 2011

EPREUVE

PREPARATION D’UNE INTERVENTION MICROTECHNIQUE

MICROSCOPE MONOCULAIRE

SUPPORT D’ETUDE : Microscope Monoculaire.

AVERTISSEMENT

Il est conseillé au candidat de prendre connaissance de la totalité du sujet avant de composer.

Aucun document n’est autorisé. L’usage de la calculatrice est autorisé.

SOMMAIRE

Le dossier sujet (à rendre intégralement en fin d’épreuve) comprend :

A) Le barème de notation							Page 3/7

B) La problématique globale							Page 3/7

C) Domaine d’intervention mécanique					Page 3/7 à page 4/7

D) Domaine d’intervention électrique						Page 4/7 à page 6/7

E) Domaine d’intervention optique						Page 6/7

F) Document Réponse aux questions de conclusion C13, D9, E6.	Page 7/7

A. Barème de notation :

|  | Page(s) concernée(s) | note |
| --- | --- | --- |
| Lecture du sujet | toutes |  |
| Intervention mécanique | Page 3/7 à page 4/7 | X points |
| C1 à C7 | Page 3/7 | /11 |
| C8 à C13 | Page 4/7 | /10 |
| Total mécanique | /21 |
| Intervention électrique | Page 4/7 à page 6/7 | Y points |
| D1 à D3 | Page 4/7 | /06 |
| D4 à D7 | Page 5/7 | /10 |
| D8 et D9 | Page 6/7 | /07 |
| Total électrique | /23 |
| Intervention optique | Page 6/7 | Z points |
| E1 à E6 | Page 6/7 | /16 |
| Total optique | /16 |
|  |  | Total | /60 |
|  |  | Note | /20 |

B. Problématique globale :

En tant que Technicien de Maintenance d’une entreprise spécialisée dans l’entretien d’appareils optiques médicaux, vous êtes chargé de réaliser la maintenance d’un parc de 30 microscopes appartenant à différents centres hospitaliers de la région.

Vous devrez vérifier l’état général de l’appareil, remplacer les pièces qui nécessitent un changement périodique et changer les éventuelles pièces défectueuses.

C. Domaine d’intervention mécanique :

C1: Quelle est la fonction principale du microscope ?

Observer l’image d’un objet (la grossir).………………………………………

C2: A l’aide la fiche d’entretien périodique du microscope 123456 (DR 01), indiquer dans le tableau ci-dessous 2 interventions de prévention d’ordre mécanique  assurées par le technicien de maintenance. Préciser la périodicité de chaque intervention:

| Intervention mécanique | périodicité |
| --- | --- |
| Nettoyer, lubrifier et régler les glissières | Annuelle |
| Vérifier la position de butée de la crémaillère | Annuelle |
| Vérifier le bon fonctionnement des parties mobiles (crémaillère, diaphragme) | Semestrielle |

C3: Préciser les 4 dernières activités d’entretien effectuées par le technicien de laboratoire sur ce même appareil.

1_Nettoyer la platine porte-objet.							2_ Nettoyer le condensateur.

3_ Mettre le rhéostat de réglage de l'intensité sur le mini et éteindre.

4_ Couvrir le microscope d'une housse (en plastique ou en tissu).

C4: En vous aidant de la fiche d’avaries (Dossier sujet page 7/7) reporter ci-dessous le   dysfonctionnement d’ordre mécanique nécessitant une intervention de maintenance curative :

La platine porte-objet ne garde pas sa position.

C5: Déterminer la (ou les) cause(s) possible(s) de ce dysfonctionnement :

1_Le réglage de tension a du jeu.

2_Manque de graisse silicone dans la glissière.

C6: A l’aide du plan d’ensemble et de la nomenclature (DT 02), de l’éclaté (DT03) et du diagramme FAST (DT01), donner la désignation et le repère de l’élément permettant le guidage en translation de la platine (FC1) :

Désignation : glissière		Rep : 22

C7: Après démontage du sous-ensemble platine porte-objet, il s’avère que la vis REP13 est manquante et que le taraudage associé situé sur la pièce REP01 est détérioré. Préciser le rôle de cette vis :

Elle permet le réglage du jeu de fonctionnement de la glissière.

C8: Choisir une vis de diamètre tout de suite supérieur et de même longueur que la précédente. (DR02 catalogue vis)

Référence de la vis : NTM3-4.

C9: Il faut donc percer au nouveau diamètre nominal afin de pouvoir tarauder au nouveau pas. (voir tableau des pas métriques DR02)

A quel diamètre nominal doit-on percer? Détailler le calcul.

Diamètre de perçage = 3 – 0,5 = 2,5 mm.

C10: Choisir ensuite le foret nécessaire à l’opération de perçage (DR03 catalogue forets):

Numéro de code commande du foret: B53014 .0250 ou B52014 .0250

C11: Déterminer alors sur l’abaque suivant la fréquence de rotation (N) en tr/min sachant que          Vc = 25m/min. Faire apparaître les traits de construction sur l'abaque.

C12: Choisir enfin le taraud en acier rapide supérieur (HSS) nécessaire à l’opération de taraudage (DR03 tableau des tarauds):

Article numéro : 231 030

C13: Reporter l’intervention mécanique effectuée sur la fiche d’entretien document sujet page 7/7.

D. Domaine d’intervention électrique :

D1: En vous aidant de la fiche d’avaries (Dossier sujet page 7/7) reporter ci-dessous le dysfonctionnement d’ordre électrique nécessitant une intervention de maintenance curative :

L'éclairage ne fonctionne plus.

D2: Nous allons dans un premier temps étudier les 2 fonctions :

- Protéger le circuit électrique

- Produire l’énergie lumineuse

Déterminer les 2 solutions technologiques associées à ces 2 fonctions :

Protéger le circuit électrique :

Fusible

Produire l’énergie lumineuse :

Ampoule halogène 12V. 20W.

D3: Suite au diagnostic de votre hiérarchie, vous devez, dans un premier temps vérifier le bon fonctionnement du fusible. Pour ce faire, une fois le fusible extrait de son porte fusible, vous devez tester la continuité du fusible.

-Sur les photos ci-dessous :

a) A l’aide d’une flèche montrer sur le multimètre le calibre « testeur de continuité ».

b) Placer les câbles entre le fusible et  le multimètre.

D4: Au vu de l’affichage du multimètre, déduire l’état du fusible en plaçant :

- la mention « bon état » ou « mauvais état » à de coté de l’affichage ci-dessous :

mauvais état

D5: A l’aide des documents DT04 et du catalogue des fusibles (DR04), trouver le fusible équivalent et  noter sa référence ci-dessous.

Ref : OS.30300

D6: Une fois le fusible testé et changé. L’éclairage ne fonctionne toujours pas, il vous faut alors vérifier l’état de l’ampoule du microscope. (Ampoule halogène axiale, culot G4).

Comment procédez-vous pour réaliser cette vérification ?

1_ Visuellement on constate que le filament est coupé.

2_ Avec le testeur de continuité.

D7: En vous aidant du dossier ressource (DR04 catalogue ampoule) et du tableau des caractéristiques (DT04), préciser la désignation de l’ampoule à commander :

Désignation : Ampoule halogéne12 V 20 W M47.

D8: Remplir le bon de commande suivant :

Précision : L’entreprise doit refaire son stock  de 50 ampoules.

Détailler vos calculs du montant HT, de la TVA et du total TTC :

Prix unitaire pour un volume de 50 piéces: 2.26 €

Montant HT : 50×2,26 = 113,00€

D9: Pour un ce même appareil, le potentiomètre REP20 fonctionne mal (réglage intensité lumière aléatoire) en raison d’un jeu  dû  à une pression radiale répétée sur la molette du potentiomètre.

A l’aide des documents DT02 et DT03,  et de l’outillage suivant, compléter la gamme de démontage du potentiomètre :

| GAMME DE DEMONTAGE DU POTENTIOMETRE DU MICROSCOPE |
| --- |
| N° | Opération et consignes | Outillage | Dessin |
| 101 | Dévisser les 4 vis du socle. | Tournevis cruciforme |  |
| 102 | Dessouder les fils du potentiomètre. | Pompe à dessouder + fer à souder |  |
| 103 | Démonter l’ensemble support potentiomètre + potentiomètre (2 vis) | Tournevis cruciforme |  |
| 104 | Enlever la molette potentiomètre. (vis de pression rep 13) | Tournevis de précision (d’horloger) |  |

D10: Reporter votre intervention électrique sur la fiche d’entretien document sujet page 7/7.

E. Domaine d’intervention optique :

E1: En vous aidant de la fiche d’intervention périodique (DR01), reporter ci-dessous les 3 interventions préventives mensuelles à effectuer :

Par le technicien de laboratoire :

1_ Enlever la poussière du microscope (chiffon humecté avec de l'eau distillée).

2_ Enlever la poussière des oculaires, des obj et du condensateur.

3_ Retirer et nettoyer soigneusement le mécanisme porte-lame.

E2: A l’aide du guide de dépannage (DR05), reporter ci-dessous les 3 problèmes d’ordre optique :

1_ La qualité de l’image est mauvaise avec l’objectif × 40.

2_ L’objectif à immersion ne donne pas des images claires.

3_ De la poussière et des impuretés apparaissent dans le champ de vision.

E3: Pour le mois de Mai, est-ce que le TL  a correctement mis en œuvre la maintenance mensuelle ?

Oui								Non

Justification : Aucune annotation apparaît sur la fiche d’intervention périodique.

E4: Dans le cadre du problème optique constaté par le technicien de laboratoire en date du 06/06, noter ci-dessous à l’aide du DR05 (guide des pannes) les 6 étapes de remise en état de l’élément défaillant.

1 - Démonter les lentilles

2 - Nettoyer les lentilles.

3 - Changer les joints.

4 - Recoller les joints.

5 - Réaligner les composants optiques.

6 - Rassembler l’ensemble.

E5: Le client souhaite équiper un de ses microscopes d’un 4ème objectif. Afin d’obtenir un grossissement final de 600. A l’aide de la fiche technique (DT04) et du tableau des objectifs (DR05), calculer le grandissement de l’objectif  nécessaire :

| Détail du calcul: | Résultat : |
| --- | --- |
| 10 ( grandissement objectif = 600 grandissement objectif = 600/10 | GRANDISSEMENT NOMINAL ( = 60 |

E6: Reporter l’intervention optique sur la fiche d’entretien document sujet page 7/7.

Document Réponse aux questions de conclusion C13, D9, E6.

# Text boxes

/2

/2

/1

/2

/2

/1

Fils à dessouder

E1 à E6:  	  /16

D9 et D10:    	  /7

D1à D3:      /6

C8 à C13:        /10

C1à C7:      /11

Tournevis cruciforme

Grandissement Oculaire ( grandissement objectif = grossissement final

DOSSIER  CORRECTION

Durée : 2heures

Aucun document n’est autorisé. L’usage de la calculatrice est autorisé.

Vitesses de coupe

Vitesses de perçage

Diamètre du foret

Résultat : 	3000 ≥N ≤ 3250 tr/min

/1

/2

/2

/1

/3

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/2

/2

/1

/2

/1

/4

/0,5

/3

Ø 2,5

/3

/1

/1

/6

/1

/0,5

/0.5