Baccalauréat Professionnel

Microtechniques

SESSION 2011

PREPARATION D’UNE INTERVENTION MICROTECHNIQUES

Durée : 2 Heures

Coefficient : 3

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

SESSION 2011

EPREUVE

PREPARATION D’UNE INTERVENTION MICROTECHNIQUES

MICROSCOPE MONOCULAIRE

SUPPORT D’ETUDE : Microscope Monoculaire.

AVERTISSEMENT

Il est conseillé au candidat de prendre connaissance de la totalité du sujet avant de composer.

Aucun document n’est autorisé. L’usage de la calculatrice est autorisé.

SOMMAIRE

Le dossier sujet (à rendre intégralement en fin d’épreuve) comprend :

A) Le barème de notation							Page 3/7

B) La problématique globale							Page 3/7

C) Domaine d’intervention mécanique					Page 3/7 à page 4/7

D) Domaine d’intervention électrique						Page 4/7 à page 6/7

E) Domaine d’intervention optique						Page 6/7

F) Document Réponse aux questions de conclusion C13, D10, E6.	Page 7/7

A. Barème de notation :

|  | Page(s) concernée(s) | note |
| --- | --- | --- |
| Lecture du sujet | toutes |  |
| Intervention mécanique | Page 3/7 à page 4/7 | points |
| C1 à C7 | Page 3/7 | /11 |
| C8 à C13 | Page 4/7 | /10 |
| Total mécanique | /21 |
| Intervention électrique | Page 4/7 à page 6/7 | points |
| D1 à D3 | Page 4/7 | /06 |
| D4 à D8 | Page 5/7 | /10 |
| D9 et D10 | Page 6/7 | /07 |
| Total électrique | /23 |
| Intervention optique | Page 6/7 | points |
| E1 à E6 | Page 6/7 | /16 |
| Total optique | /16 |
|  |  | Total | /60 |
|  |  | Note | /20 |

B. Problématique globale :

En tant que Technicien de Maintenance d’une entreprise spécialisée dans l’entretien d’appareils optiques médicaux, vous êtes chargé de réaliser la maintenance d’un parc de 30 microscopes appartenant à différents centres hospitaliers de la région.

Vous devrez vérifier l’état général de l’appareil, remplacer les pièces qui nécessitent un changement périodique et changer les éventuelles pièces défectueuses.

C. Domaine d’intervention mécanique :

C1: Quelle est la fonction principale du microscope ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C2: A l’aide de la fiche d’entretien périodique du microscope 123456 (DR 01), indiquer dans le tableau ci-dessous 2 interventions de prévention d’ordre mécanique assurées par le technicien de maintenance. Préciser la périodicité de chaque intervention:

| Intervention mécanique | périodicité |
| --- | --- |

C3: Préciser les 4 dernières activités d’entretien effectuées par le technicien de laboratoire sur ce même appareil.

……………………………………………		………………………………………….

……………………………………………		………………………………………….

..………………………………………….		………………………………………….

C4: En vous aidant de la fiche d’avaries (Dossier sujet page 7/7) reporter ci-dessous le   dysfonctionnement d’ordre mécanique nécessitant une intervention de maintenance curative :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C5: Déterminer la (ou les) cause(s) possible(s) de ce dysfonctionnement :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C6: A l’aide du plan d’ensemble et de la nomenclature (DT 02), de l’éclaté (DT03) et du diagramme FAST (DT01), donner la désignation et le repère de l’élément permettant le guidage en translation de la platine (FC1) :

………………………………………………………………………………………………………………………

C7: Après démontage du sous-ensemble platine porte-objet, il s’avère que la vis REP13 est manquante et que le taraudage associé situé sur la pièce REP01 est détérioré. Préciser le rôle de cette vis :

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

C8: Choisir une vis de diamètre tout de suite supérieur et de longueur 4 mm maxi. (DR02 catalogue vis)

Référence de la vis: ……….......................................................................

C9: Il faut donc percer au nouveau diamètre nominal afin de pouvoir tarauder au nouveau pas. (voir tableau des pas métriques DR02)

A quel diamètre nominal doit-on percer? Détailler le calcul.

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

C10: Choisir ensuite le foret nécessaire à l’opération de perçage (DR03 catalogue forets):

Numéro de code commande du foret:………………………………………………………………………….

C11: Déterminer alors sur l’abaque suivant la fréquence de rotation (N) en tr/min sachant que          Vc = 25m/min. Faire apparaître les traits de construction sur l'abaque.

C12: Choisir enfin le taraud en acier rapide supérieur (HSS) nécessaire à l’opération de taraudage (DR03 tableau des tarauds):

Article numéro : …………………………………………………………………………

C13: Reporter l’intervention mécanique effectuée sur la fiche d’entretien document sujet page 7/7.

D. Domaine d’intervention électrique :

D1: En vous aidant de la fiche d’avaries (Dossier sujet page 7/7) reporter ci-dessous le dysfonctionnement d’ordre électrique nécessitant une intervention de maintenance curative :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D2: Il faut dans un premier temps étudier les 2 fonctions :

- Protéger le circuit électrique

- Produire l’énergie lumineuse

Déterminer les 2 solutions technologiques associées à ces 2 fonctions :

Protéger le circuit électrique :

……………………………………………………………………………………………………………………… Produire l’énergie lumineuse :

………………………………………………………………………………………………………………………

D3: Vérifier le bon fonctionnement du fusible. Pour se faire, une fois le fusible extrait de son porte fusible, tester la continuité du fusible.

-Sur les photos ci-dessous :

a) A l’aide d’une flèche montrer sur le multimètre le calibre « testeur de continuité ».

b) Placer les câbles entre le fusible et  le multimètre.

D4: Au vu de l’affichage du multimètre, déduire l’état du fusible en plaçant :

- la mention « bon état » ou « mauvaise état » à coté de l’affichage ci-dessous :

…………………………………………………………

D5: A l’aide des documents DT04 (caractéristiques techniques) et du catalogue des fusibles (DR04), trouver le fusible équivalent et  noter sa référence ci-dessous.

REF :……………………………………………………………………………

D6: Une fois le fusible testé et changé, l’éclairage ne fonctionne toujours pas. Il faut alors vérifier l’état de l’ampoule du microscope. (Ampoule halogène, culot G4).

Comment procéder pour réaliser cette vérification ?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

D7: En vous aidant du dossier ressource (DR04 catalogue ampoule) et du tableau des caractéristiques (DT04), préciser la désignation de l’ampoule à commander :

Désignation :………………………………………………………………………………………………

D8: L’entreprise doit refaire son stock  de 50 ampoules. Remplir le bon de commande suivant :

Détailler le calcul du montant HT:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D9: Pour un des appareils le potentiomètre REP20 fonctionne mal (réglage intensité lumière aléatoire) en raison d’un jeu  dû  à une pression radiale répétée sur la molette du potentiomètre. Il est

Impératif de procéder au changement de ce potentiomètre.

A l’aide des documents DT02 et DT03,  et de l’outillage suivant, compléter la gamme de démontage du potentiomètre :

| GAMME DE DEMONTAGE DU POTENTIOMETRE DU MICROSCOPE |
| --- |
| N° | Opération et consignes | Outillage | Dessin |
| 101 | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| 102 | Dessouder les fils du potentiomètre. | ………………………………………………………………… |  |
| 103 | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ……………………………………………………………………………… |  |
| 104 | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………… |  |

D10: Reporter les interventions électriques effectuées sur la fiche d’entretien document sujet page 7/7.

E. Domaine d’intervention optique :

E1: En vous aidant de la fiche d’intervention périodique (DR01), reporter ci-dessous les 3 interventions préventives mensuelles à effectuer :

Par le technicien de laboratoire : 	…..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………

E2: Pour le mois de Mai, est ce que le technicien de laboratoire a correctement mis en œuvre la maintenance mensuelle ?

Oui								Non

Justifier : ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

E3: A l’aide du guide de dépannage (DR05), reporter ci-dessous les 3 problèmes d’ordre optique :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

E4: Dans le cadre du problème optique constaté par le technicien de laboratoire en date du 06/06, préciser ci-dessous à l’aide du DR05 (guide des pannes) les 6 étapes de remise en état de l’élément défaillant.

1 -…………………………………………………………………………

2 -…………………………………………………………………………

3 -…………………………………………………………………………

4 -…………………………………………………………………………

5 -…………………………………………………………………………

6-………………………………………………………………………….

E5: Le client souhaite équiper un de ses microscopes d’un 4ème objectif dans le but d’obtenir un grossissement final de 600. A l’aide de la fiche technique (DT04), calculer le grandissement du nouvel objectif:

| Détail du calcul: | Résultat : |
| --- | --- |
| ………………………………………… ………………………………………… | ………………………………………… ………………………………………… |

E6: Reporter l’intervention optique sur la fiche d’entretien document sujet page 7/7.

Document Réponse aux questions de conclusion C13, D10, E6.

# Text boxes

/2

/2

/1

/2

/2

/1

Fils à dessouder

E1 à E6:   	 /16

D9 et D10:        /7

D4 à D8:      /10

D1à D3:      /6

C8 à C13:        /10

C1à C7:      /11

Tournevis cruciforme

Grandissement Oculaire ( Grandissement Objectif = Grossissement final

DOSSIER  SUJET

Durée : 2heures

Aucun document n’est autorisé. L’usage de la calculatrice est autorisé.

Vitesses de coupe

Vitesses de perçage

Diamètre du foret

Résultat : …………………………………………………………………………..

/6

/1

/2

/2

/1

/3

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/2

/2

/1

/2

/1

/4

/1

/3

Ø 2,5

/3

/1

/1

/6

/1

/0,5

/0.5

Tournevis d’horloger plat, largeur de panne = 2mm