1ème PARTIE         ANALYSE FONCTIONNELLE

Corrigé

# L'utilisation du pousse seringue pour des injections continues permet d'éviter des inconvénients (accroissement du nombre de manipulations et des risques d'erreurs, interventions plus fréquentes du personnel infirmier, …) grâce à une injection lente et très précise de l'agent thérapeutique.

# Bouton 3 et affichage 13 valeur maxi : 99,9ml/h

# Alarme et affichage OCC pression de perfusion excessive

FP1 : Déplacer la tige de la seringue

FT1 : Informer la partie commande

FT4 : Lier la tige de la seringue au système

FT3 : Adapter l’énergie mécanique

FT2 : Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

FT5 : Positionner la tige

FT52 : Déplacer manuellement le piston

FT51 : Permettre le débrayage

FT15 : Détecter la seringue

FT14 : Détecter la vitesse

FT13 : Détecter une surpression

FT11 : Détecter la fin de course

FT16 : Prendre les consignes de l’opérateur

FT31 : Adapter le couple et la vitesse de rotation

FT32 : Transformer la rotation en translation

Capteur C5

Capteur C4

Capteur C1

Pièce 15 et 16

Clavier

Pièce 15

Capteur C3

Moteur

Réducteur et train d’engrenages

Système vis-écrou

FT12 : Détecter la pré-fin de course

Capteur C2

FT17 : Détecter la remise en position de l’écrou après débrayage

Capteur C6

# 2ème PARTIE   SURVEILLANCE DE LA PRESSION DE PERFUSION

- Captage de la pression

    - d’après la formule du DT2, on obtient : dR= ρdlS, donc une variation de longueur entraîne une variation de résistance du fil proportionnelle.

    - Sensibilité nominale=1,35mV/V ;  Sensibilité=1,35.5/10  = 0,0675mV/N

    - On a : F=P.S=0.055×π×26.3322=29.94N

| Effort (N) | Vcapt(mV) | VC (V) | N(décimal) | N(binaire) | N(hexadécimal) | Alarme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 | $00 | A |
| 10 | 0,67 | 0,15 | 8 | 00001000 | $08 | A |
| 30 | 2 | 0,46 | 24 | 00011000 | $18 | A |
| 50 | 3,37 | 0,78 | 40 | 00101000 | $28 | M |

    - C’est l’endroit où la déformation est maximale. La position est judicieuse puisque c’est à cet endroit que les jauges seront le plus déformées. L’incertitude sur les valeurs données par les jauges est ainsi minimisée.

    - Les déformations sont de l’ordre de 4.10-4. Les jauges en A’ sont allongées tandis que celles en A sont comprimées.

    - 1er cas : Vcapt = Valim.(R+dRR+R+dR−RR+R+dR) = Valim.dR2R+dR= Valim.dR2R

2ème cas :Vcapt = Valim.(R+dRR−dR+R+dR−R−dRR−dR+R+dR) = Valim.2dR2R

En conclusion on obtient une tension en sortie du capteur 2 fois plus grande lorsque l’on place des jauges de chaque côté, donc une sensibilité plus importante.

- Amplification

    - VA= 58,4Ve1  - 57,4Ve2  VB= 58,4 Ve2 – 57,4 Ve1

    - VC= 2.(VA- VB)

    - VC= 2(58,4Ve1 – 57,4Ve2 – 58,4Ve2 +57,4Ve1)

= 2.115,8(Ve1 – Ve2) = 231,6 Vcapt

L’amplification réalisée par l’ensemble des 2 étages amplificateurs est 231,6.

    - Voir tableau ci-dessus (colonne VC)

##### Conversion analogique/numérique

    - La tension en sortie du capteur est analogique . Or le microprocesseur ne traite que des informations numériques d’où la présence d’un convertisseur analogique/numérique.

    - Q=VREF/28 =5/256 = 19,5mV .L’amplificateur est nécessaire car la tension Vcapt présente des valeurs inférieures au quantum.

    - Les 3 bits doivent être à 0

    - Voir tableau ci-dessus (colonnes N)

    - L’alarme se déclenchera pour la pression de 50N

# 3ème PARTIE SURVEILLANCE DU MICROCONTROLEUR PAR « CHIEN DE GARDE »

###### Elaboration horloge

    - Voir document réponse DR3. T=5ms.

    - La transition du signal qui fait changer d’état la sortie Q est un front montant (transition 01). La sortie Q passe à 0 si D=0, à 1 si D=1.

    - Voir document réponse DR3

    - Période de H100=10ms ; fréquence de H100=100Hz.

- Comptage

    - F=32,768KHz. F=30,5us.

    - Le signal H100 effectue une remise à zéro.

    - Voir document réponse.

| Nombre d’impulsions d’horloge | Q13 | Q12 | Q11 | Q10 | Q9 | Q8 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Q9 passe à l’état 1 après 29 impulsions d’horloge soit 29 périodes d’horloge.

0,03 x 29  = 15,6ms

- Décodage

    - Halarme=D0 + CS  . Q7 . Q8 + CLR + Q9

    - Etat logique 1

    - Halarme= Q9 + D0.(Q7+Q8) = Q9

- Commande alarme

    - Voir doc réponse

    - Er 0-9

    - L’alarme se déclenche bien un certain temps (15,6ms) après la dispartion des signaux CS et D0.

# 4ème PARTIE COMMANDE DE DEPLACEMENT DE LA SERINGUE

- Calcul de la vitesse de rotation du moteur

    - 1l = 1dm3 donc 1ml = 10-3dm3 Soit un débit de 99ml/h = 99.10-33600dm3/s=27,5.10-6 dm3/s. Soit un débit de 27,5 mm3/s . Le diamètre de la seringue étant de 26 ,33mm

La section est de .13,162 = 544,49mm2. Soit une avance de 27,5 / 544,49 = 0,05 mm/s.

    - La vis a un pas de 1mm/tour  soit en sortie du réducteur 0,05 tr/s La vitesse du moteur donc du codeur sera de 0,05*485*60 tr/min = 1455 tr/min

- Etude du codeur optique incrémental

    - Absence d’un objet : état logique 1. Présence d’un objet : état logique 0

    - Voir document réponse 4

    - la période est de 41ms ce qui correspond à une fréquence de 24,4Hz. A une période du capteur correspond un tour du moteur. La vitesse de rotation du moteur est de 24,4 trs/s soit 24,4.60= 1464 trs/min ce qui correspond à la vitesse trouvée à la question 1-2

- Etude du Moto-réducteur

    - P1=F.V=61,5.0,05=3,075mW

    - η=P1P2=ηg×ηv×ηp=0.5×0.7×0.8=0.28 d’où P2=3,0750.28=10,98mW

C2=P2ωvis=10.980.05×2π=34,95mNm

    - Pvis /Pred.= e2.p alors Pred.= Pvis /e2.p =21,44mW

Pred.=Cred.red et red=vis=Vtige.2πpas les roués dentées ayant le même nombre de dents.

Donc Cred.= Cvis /e2.p=68,26mNm

    - ηred=PredPmot=Cred.ωredCmot.ωmot=CredCmot.r r étant le rapport de transmission soit 1/485 alors Cmot=Cred.rηred=0,238mNm

    - D’après le document constructeur, le couple en sortie du réducteur ne doit pas excéder 100mNm et on arrive à 68,26mNm dans le cas où l’effort est maxi. De plus, la vitesse en entrée du réducteur ne doit pas dépasser 5000tr/min et dans le cas du débit maxi le moteur tourne à 1455tr/min.

En observant la documentation du moteur, on s’aperçoit que celui-ci est nettement suffisant. C’est l’association avec le réducteur qui limite les performances de ce dernier(couple jusqu’à 1,5mNm conseillé et vitesse de rotation jusqu’à 10000tr/min conseillé).En conclusion, l’ensemble pourrait avoir des performances supérieures à celles nécessaires au bon fonctionnement du pousse-seringue.

5ème Partie Etude du système de débrayage

    - Cf doc réponse

    - Le ressort a alors une longueur L=11mm.

    - Sachant que l’effort développé par un ressort  est de la forme : F=kL0−L.

On obtient : F=6.75(19-11)=54N

    - Cf doc réponse

    - On a MO(F)=OA×F×sin58=274.76N.mm

    - MO(F)=MO(Finfirmier)=274.76N.mm

et MO(Finfirmier)=OB×Finfirmier×sin90

alors Finfirmier=MO(Finfirmier)OB=274.7640=6.87N soit 0,7kg

    - Oui, car l’effort est inférieur à 0.8 kg.

    - Il est possible que l’écrou ne redescende pas correctement en contact avec la vis : Cas où les sommets des filets seraient en contact. Le switch permet de détecter ce problème et d’en informer la partie commande.

CS

D0

H

H100

Q9

Cde alarme

t(ms)

5

10

Fonctionnement normal

Blocage microcontrôleur

t=15,6ms

Document réponse DR3

T

Document réponse DR5

Rotation d’un tour

SW4

SW5

S4

S5

1

0

1

0

t

ECHELLE : 2:1

B

A

O

B’

Support de l’action de l’infirmier sur 16

22mm

A’

Document réponse DR6

9

4

53

21

16

Ensemble tige filetée

Vue coté capteur