DRAPEOMETRE

NF G 07 109

BUT :

Cet appareil permet d’évaluer le drapé ou le tombant

d’une étoffe.

C’est une caractéristique qui détermine l’allure d’un vêtement.

- ÉPROUVETTE :

Prélever au moins 2 éprouvettes à des emplacements ne

présentant pas de défauts apparents et situés au moins

à 100 mm des bords ou lisières, de la manière suivante :

Tracer la circonférence extérieure du gabarit en plexiglas

(25cm de), puis découper à l'aide de ciseaux le tracé.

Marquer le centre de l'éprouvette.

- PRINCIPE :

Une éprouvette circulaire est placée sur un disque horizontal de diamètre inférieur à celui de l’éprouvette.

Le drapé de l’étoffe est évalué par mesurage de plusieurs dimensions de la surface définie par la projection verticale du contour de l’éprouvette.

Dimensions en mm

Vue de face

Vue de dessus

- APPAREILLAGE :

L’appareil est constitué par :

- Un socle (7) reposant sur quatre pieds, sur lequel est fixée une glissière (8) munie d’une réglette (5). Un curseur (4) coulissant permet d’effectuer la mesure à l’aide du doigt tâteur (3) et de lire la mesure effectuée par l’intermédiaire de la loupe (9).

- Un disque d’entraînement (10) comportant des repères numérotés indiquant les 16 positions de mesure, permettant d’entraîner l’éprouvette en rotation. Ce disque est solidaire d’un axe (11) sur lequel repose un disque support d’éprouvette (1) où se trouve, en son centre, un ergot de centrage (12)

- Un disque de maintien (2) servant à maintenir l’éprouvette en place pendant l’essai.

- Un gabarit (6) permettant de tracer, pointer le centre de l’éprouvette et de la découper.

- MODE OPERATOIRE :

- Ecarter au maximum le doigt tâteur.

- Placer l’éprouvette sur le disque support de façon à ce que le centre de l’éprouvette coïncide parfaitement avec le centre du disque.

- Maintenir l’éprouvette en place avec le disque de maintien.

- Tourner le disque quelques secondes et attendre 15 mn la relaxation de l’échantillon.

- Faire glisser le disque d’entraînement sur la position 1, avant de procéder au mesurage.

- Faire glisser le système à doigt tâteur jusqu’à ce que celui-ci soit en contact avec le bord de l’éprouvette.

- Se positionner bien en face et relever la mesure sur le PV.

- Ecarter le doigt tâteur, tourner le disque d’entraînement sur la position 2 et répéter les opérations pour les 16 rayons.

- Calculer le rayon moyen et appliquer la formule pour trouver le coefficient de drapé.

- EXPRESSIONS  DES  RESULTATS :

Calculer le rayon moyen (r) à partir des 16 mesures effectuées.

Calculer le diamètre moyen : d= 2r

Calculer le coefficient de drapé (F) défini par la formule :

F= d²−225400

avec  d  exprimé en cm

Où :

- 225 = 15² = carré du diamètre du support

- 400 = diamètre de l’éprouvette moins diamètre du support au carré

Calculer le coefficient de drapé moyen de l’ensemble des éprouvettes

On peut constater alors :

Matériaux rigides le coefficient tend vers 1

Matériaux souples le coefficient tend vers 0

Remarque :

Une autre utilisation possible du drapéomètre est la recherche des apprêts sur les tissus.

On fait une mesure du drapé avant et après lavage ou nettoyage à sec. Une différence significative entre les deux, laisse présumer la présence d’un apprêt soluble dans l’eau ou dans le solvant.