Réalisation d’un thermomètre

Objectif :

On ouhaite réaliser un dispositif permettant de mesurer la température T sur une gamme de 0°C à 50°C, avec une tolérance maximale de ± 0,5°C.

La grandeur de sortie du système sera une tension U.

Cette tension devra vérifier la relation :	U = k T (relation 1)

où T s’exprime en °C, U en V et k = 0,1 V.°C-1.

A.	Etude du capteur de température :

1.	Présentation :

Le capteur retenu est une sonde de platine de type PT100, dont la résistance est donnée par la relation :		R(T) = R0 ( 1 + a T + b T2 ) (relation 2)

avec T en °C, R en , et R0 = 100 , a = 3,90802 10-3 °C-1, b = - 5,802 10-7 °C-2.

2.	Caractéristique :

En utilisant Excel, tracer la courbe représentant la résistance R du capteur en fonction de la température T sur l’intervalle de 0°C à 50°C.

Quelle est la variation relative de la résistance R sur cet intervalle de température (en %) ?

100 x (119,4 - 100) / 100 = 19,4%.

Quelle est la sensibilité du capteur à 25°C ?

s = R / T = (110,70 - 108,76) / (27,5 - 22,5) = 0,388 /°C.

3.	Modélisation :

On souhaite utiliser pour ce capteur un modèle linéaire de la forme Rlin(T) = A T + B.

Déterminer sous Excel les coefficients A et B du modèle dans la plage de 0°C à 50°C.

A = 0,3879 /°C et B = 100,02 .

Représenter, sur la plage de 0°C à 50°C, l’écart relatif, exprimé en pourcentage, entre la valeur de R donnée par la relation 2 et la valeur de Rlin.

Quelle est la valeur maximale de cet écart ?

La valeur maximale de l’écart relatif est 0,02%.

Le modèle linéaire est-il un bon modèle ?

Oui, car l’écart relatif est très faible.

B.	Etude du conditionneur :

Le rôle de cet étage est de convertir les variations de la résistance du capteur en fonction de la température en variations de tension.

On se propose d’étudier deux montages : un pont diviseur de tension et un pont de Wheatstone.

1.	Pont diviseur de tension :

a.	Choix de la résistance R :

On fixe R = 100 .

En utilisant le logiciel PSpice, représenter la tension V en fonction de la température T, pour T variant de 0°C à 50°C (fichier « Pont diviseur.opj »).

Quelle est la variation totale de V sur cette plage de température ?

2,721 - 2,500 = 0,221 V (soit 8,84%) (voir courbe à la question suivante).

On fixe maintenant R = 10 k.

Quelle est la nouvelle variation totale de V sur la plage de température de 0°C à 50°C ?

58,993 - 49,505 = 9,488 mV (soit 19,2%) (voir courbe à la question suivante).

Quelle valeur de R semble être la meilleure ?

R = 10 k donne une plage de variation relative de U plus large, donc conduira à une meilleure sensibilité.

b.	Influence d’une variation de la tension d’alimentation E :

On suppose dans cette partie que la température reste stable à 25°C, mais que la source de tension E est mal stabilisée.

A l’aide d’une simulation sous PSpice, tracer sur un même graphe les courbes représentant la variation de la tension V en fonction de la température T, pour T comprise entre 0°C et 50°C, pour trois valeurs de E (4,95 V ; 5,00 V ; 5,05 V), pour R = 100 , puis pour R = 10 k.

Les variations de la tension V dues aux variations de E sont interprétées comme des variations de température.

Quelle est la précision du thermomètre ainsi réalisé pour chaque valeur de R ?

Une variation de 0,05V de E est interprétée, pour R = 100 , comme une variation de 5,26 °C de la température T, et pour R = 10 k, comme une variation de 2,61 °C.

Le montage sera donc plus précis avec R = 10 k

2.	Pont de Wheatstone :

On considère maintenant le montage suivant :

A l’aide d’une simulation sous PSpice, tracer sur un même graphe les courbes représentant la variation de la tension différentielle V1 – V2 en fonction de la température T, pour T comprise entre 0°C et 50°C, pour trois valeurs de E (4,95 V ; 5,00 V ; 5,05 V) (fichier « Pont de Wheatstone.opj »).

Préciser la valeur de V1 – V2 pour E = 5,00 V et T = 50°C.

Pour E = 5,00 V et T = 50°C, on mesure V1 – V2 = 221 mV.

Lequel des deux montages proposés est-il le moins sensible aux fluctuations de la tension E ?

Dans ce second montage, la tension différentielle dépend peu des variations de E.

C.	Etude de l’amplificateur d’instrumentation :

On choisit comme conditionneur le pont de Wheatstone.

Le deuxième étage du dispositif est un amplificateur différentiel dont la tension de sortie U doit vérifier la relation 1.

1.	Première solution :

a.	Prédétermination de la valeur de la résistance R3 :

On pose R4 = R5 = R6 = R7 = R8 = R9 = R = 1 k.

Exprimer U en fonction de V1 – V2, R et R3.

Calculer R3 pour que la tension de sortie U vérifie la relation 1 à 50°C.

A la sortie de U1, la tension est : V3 = (1 + R/R3) V1 - (R/R3) V2.

A la sortie de U2, la tension est : V4 = (1 + R/R3) V2 - (R/R3) V1.

U3 est monté en soustracteur : U = V3 - V4 = (1 + 2R/R3) (V1 - V2).

V1-V2 correspond à la tension différentielle fournie par le pont de Wheatstone.

Pour E = 5 V et T = 50°C, V1 - V2 = 221 mV, et l’on souhaite U = 5 V.

Il faut donc que : 1 + 2R/R3 = 5 / 0,221, d’où R3 = 92,5 .

b.	Simulation sous PSpice :

En utilisant le fichier « Amplificateur 1.opj », tracer la courbe représentant la tension U, puis celle représentant l’écart absolu entre la valeur de U et la valeur imposée par le cahier des charges (relation 1), en fonction de T, pour T comprise entre 0°C et 50°C.

Ce dispositif répond-il au cahier des charges ?

L’écart absolu maximal est 125 mV, ce qui correspond à une erreur de 1,25°C.

Cette valeur est supérieure à celle fixée par le cahier des charges.

2.	Deuxième solution :

On considère le dispositif suivant :

a.	Détermination de la résistance R4 :

A l’aide de PSpice, déterminer la valeur de la résistance R4 pour laquelle la tension U à la sortie de ce montage vérifie la relation 1 à 50°C (fichier « Amplificateur 2.opj »).

Par approches successives, on trouve R4 = 10,31 k.

b.	Vérification du cahier des charges :

Représenter la courbe donnant l’écart absolu entre la valeur de U et la valeur imposée par le cahier des charges (relation 1), pour T comprise entre 0°C et 50°C.

Ce dispositif répond-il au cahier des charges ?

L’écart absolu maximal est 11,4 mV, ce qui correspond à une erreur de 0,114°C.

Cette valeur est bien inférieure à la limite fixée par le cahier des charges.

c.	Influence de la dispersion des valeurs des résistances :

La valeur réelle des résistances n’est égale à la valeur indiquée qu’à 0,1% près.

Sous PSpice, entrer pour chaque résistance, à l’exception de la résistance de platine, cette valeur de la tolérance de 0,1%. Lancer une simulation pour tracer la courbe représentant la tension U en fonction de la température T dans le cas le plus défavorable (worst case).

Si le dispositif étudié est réalisé à l’aide de résistances prises au hasard dans un lot dont la tolérance est 0,1%, peut-on garantir à coup sûr qu’il remplira le cahier des charges ?

Non, car dans le pire des cas, on peut avoir une erreur de 0,080 V à 0°C et 0,099 V à 50°C, ce qui correspond à une erreur de 0,8°C et 0,99°C respectivement.

Quelle solution technologique peut-on proposer pour remédier au décalage dû à la tolérance des composants ?

On peut réaliser un étalonnage à 0°C et à 50°C à l’aide d’un potentiomètre en R4 et d’une source de tension continue réglable E’ placée sur la borne + du circuit U3.